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 项目名称：济宁百康医院检验科设备采购项目
项目编号：JNBKYY-202608001
二〇二六年 八月 十三日

询价采购公告

现就：济宁百康医院检验科设备采购项目现邀请有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据询价文件要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货物。采购项目要求如下：
项目编号：JNBKYY-202608001
项目内容：济宁百康医院检验科设备采购项目

（三）投标人须知：

1、2026年 8 月 15 日 15:00 前将报价清单(盖单位公章)送至：济宁百康医院设备科。

2、报价文件包括：①报价表（后附样表）须加盖公章；②其他需要说明的情况。

3、本项目报价仅限于人民币，同一种货物仅允许提供一个报价。报价为一次性不得更改的最终报价。投标人所报价格应包括运输、安装、调试、后续服务等所有费用，如不包含或有其他情况，须在报价文件中具体说明。投标人的报价不能超过采购预算，否则不予授标。报价人需写明具体参投产品技术参数，未附具体参数以无效标处理。

4、报价供应商在济宁百康医院设备科未进行过注册或备案，中标后携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有关资料原件，及加盖单位公章的复印件一套（每张都必须加盖公章）到济宁百康医院设备科办备案。

5、成交供应商由采购人组建的询价小组，在济宁百康医院院委会成员的共同商议及纪检干事监督下依法确定。询价小组根据询价文件参数进行综合评判确定成交供应商。如报价相同，则进行二次报价以二次报价最低价确定成交供应商。当出现报价供应商报价大写与小写不一致的情况，以报价大写为准。当报价供应商所报价格单价、总价与合计价格不一致的情况，询价小组有权做废标处理。

6、参加询价采购的供应商应严格遵守相关法律法规及通行规则，不得提供虚假材料谋取成交，不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不得与采购人、其他供应商恶意串通，不得向采购人行贿或者提供其他不正当利益，否则取消报价及成交资格，同时列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本院活动，有违法所得的，交由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、参加投标的供应商不得少于3家，否则按废标处理，参加询价采购的供应商报价中标后自身原因不能按报价文件供货的，将按照不诚信供货商处理，取消其今后在我院投标的资格。 

8、如无特殊情况，递交报价文件时间截止后当天进行评审。询价评审结束后在济宁百康医院网站（http://baikangyiyuan.com/）发布《成交公告》。

9、公示期结束无异议的，于1日内与设备科签订合同，并按约定时间供货。否则取消成交资格。

10、成交供应商提供的设备必须是正宗、原装、全新的产品。成交供应商必须按照国家规定，在厂家承诺的质保期内提供相应的免费服务。

11.结算方式：以签订合同为准。       
12、有关此次采购事宜，可咨询济宁百康医院设备科。

办公地址：济宁百康医院综合办公楼十五楼办公室

联系电话：17753767113   仇老师
二〇二六年 八月 十三日  

采购物品规格参数及要求

（项目编号JNBKYY-202608001 ）

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	预算总价（元）
	

	1
	干式荧光免疫分析仪
	台
	1
	11000
	

	1
	生物安全柜
	台
	1
	17000
	

	总预算价
	28000元

	供货期限要求
	中标公示期满1日内签订合同。

	付款方式
	以签订合同为准


济宁百康医院询价采购报价单

（项目编号：JNBKYY-202608001        ）

                  报价单位：（盖章）                                制表日期：        年    月   日

	序号
	品牌、名称
	型号
	数量
	单位
	投标单价
	投标总价
	交货时间
	免费质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	维修响应时    间
	                                                                                           
	服务承诺及

其他优惠条件
	

	是否完全响应询价文    件
	
	
	

	合  计
	人民币（大写）：                   万     仟     佰     拾     元     角     分   ¥（小写）：


（金额单位：元）  
注：报价供应商可根据项目报价需要增加项目栏数，但不得减少和修改现有栏目。本表不能满足报价需要的，可附页。附页视为报价组成部分。

 联系人：                        电话：   
技术参数

1、安全柜基本参数：

（1）分类：A2型，30%外排，70%循环

（2）外部尺寸（L×D×H）700mm×650mm×1920mm；
（3）内部尺寸（L×D×H）600mm ×500mm×540mm。
（4）台面距离地面高度：750mm（高度尺寸可根据要求订制修改）

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s
（6）系统排风总量：230 m³/h
（7）额定功率：1300VA（包含操作区插座负载，总负载不能超过1000VA,单个插座功率最大500VA）

（8）噪音等级：≤65dB（A）
（9）照明：≥1000lx

*（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

（11）注册证号：国械注准20203220841
（12）重量：  纸包装毛重141KG（带底座)

（13）使用人数：单人

2、生物安全性：

（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次
干式荧光免疫分析仪技术参数
产品性能参数：
重复性：变异系数≤5%。
稳定性：在工作状态第0个小时、第4个小时、第8小时检测时，相对偏差≤5%
准确性：相对偏差≤±5%。
线性：相关系数≥0.9900。
样本类型：全血、血清/血浆和尿液等（具体采用哪种样本需以相应的定量检测试剂盒使用说明书为准）
试剂读取：各项目具有独立的一维码编码，仪器自动扫描并判断项目信息， 并控制对应的反应时间，快捷方便
高速检测：6个检测通道，只需要将加好样本的试剂卡插入卡槽，层析反应过程自动由系统监测控制，系统自动检测结果；最高可同时开展6个不同项目的试剂卡检测，最高可达100测试/小时。打印：支持热敏打印机；网络打印机；USB打印机；软件系统：Windows 系统，内置多模块信息录入：可在检测前、中、后随时录入患者信息，结果查询：可根据姓名、ID、流水号查询。报告系统：可以外接打印机打印报告；或在院方提供LIS系统接口协议后连接医院LIS。质控：仪器自带质控模块，自动生成质控图。病程监控：仪器可自动生成患者检测指标监控图，实时反映指标变化。电子签名：可录入医生电子签名。POCT 管理系统：可连接院内 POCT管理系统
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